## 様式10号
様式10号
| 要求確認仕様書 | 下記要求項目に対応可能な場合のみ提案として認める
カテゴリ | 確認項目 | 対応可否（〇／×） | オプション可否（〇／×） | 仕様確認書類(例：カタログ〇ページ 〇行目など) | 〇
高電圧発生装置 | 制御方式がインバータ方式である |  |  |  | ×
高電圧発生装置 | 定格出力が32kW以上である
高電圧発生装置 | 最高管電圧が130kV以上である
高電圧発生装置 | 最高管電流が400mA以上である
高電圧発生装置 | mAs設定範囲が0.5mAs以下～320mAs以上である
高電圧発生装置 | 撮影・走行用電源が充電式バッテリーである
高電圧発生装置 | 144種類以上のプログラム撮影が可能で、設定変更が容易である
高電圧発生装置 | バッテリーの充電量が表示される
X線管球・コリメータ | 最大陽極熱容量が140kHU以上である
X線管球・コリメータ | 2焦点以上で、焦点サイズが1.3mm／0.7mm以下である
X線管球・コリメータ | 照射野ランプがLEDである
X線管球・コリメータ | コリメータに台車前後移動スイッチがある
X線管球・コリメータ | コリメータ背面に調整つまみおよび照射野点灯ボタンがある
X線管保持機構 | 焦点～床面距離が200cm以上（オプション含む）である
X線管保持機構 | パンタアームまたはテレスコピックアーム方式である
X線管保持機構 | 支柱旋回角度が±270度以上である
X線管保持機構 | X線管球の回転角度が±180度以上である
X線管保持機構 | 首振りが前方90度以上／後方20度以上可能である
走行機構 | 電動式走行駆動方式である
走行機構 | 衝突感知センサーにより自動停止機能がある
本体その他 | 17×17インチFPDが収納可能なスペースがある
本体その他 | 開閉式X線防護衝立が装着可能である
本体その他 | FPDコンソールPCが装置に設置可能である
本体その他 | 100VAC電源で充電可能、残量にかかわらず充電でき、過充電防止機能がある
本体その他 | 既存の移動型X線装置を、落札業者が廃棄すること
本体その他 | マニフェストの写しを機構に提出すること
本体その他 | 本調達機器の設置に伴う医療法その他関係法令の申請(許可，届出等)に必要な書類の作成に協力すること
本体その他 | 納入検査合格後，1年間は通常使用により故障した場合は無償保証に応じること
本体その他 | 納入検査合格1年経過後に点検を行い不具合があれば無償保証に応じること